**МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ОДЕЯЛО-ОБОГРЕВАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЛОКОННЫЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ООТМН-01 50х170**

(Термоматрас медицинский 50х170)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **№** **п.п.** | **Параметр** | **Значения, свойства** |
| **1.** | **Модель** |  |
|  | ООТМН-01 50х170 для подогрева поверхности операционного стола |
| **2.** | **Технические характеристики** |   |
| ***2.1.*** | ***Термоматрас*** |   |
|  | Размер полотна | длинна 170 см ширина 50 см |
|  | Внешняя оболочка термоодеяла | влагонепроницаемая из ткани с полиуретановым покрытием |
|  | Применение | в качестве термоматраса |
|  | Напряжение электротока в изделии | 12В |
|  | Потребляемая мощность | 50 Вт |
|  | Количество зон нагрева | 1 |
| ***2.2.*** | ***Блок питания*** |  |
|  | Параметры входа/выхода | 220В; 50Гц / 12В; 10А |
| ***2.3.*** | ***Блок управления*** |   |
|   | Материал корпуса блока электронного управления | пластиковый |
|   | Габаритные размеры блока управления | 70 х 40 х 20 мм |
|   | Параметры внешнего питания | ~ 220 В, 50 Гц |
|   | Дискретность регулировки температуры | 1 ºС |
|   | Поддержание заданной температуры | автоматическое |
|   | Программное ограничение задаваемой температуры | 20-40ºС |
|   | Сервоконтроль температуры | посредством микропроцессора |
|   | *Режимы установки и отображения температуры* |   |
|   | Диапазон отображения температуры | от 20 до 40ºС |
|   | Диапазон управления температурой | от 20 до 40 ºС |
|   | Панель управления | светодиодный индикатор, с цифровым отображением заданной и реальной температуры в системе нагрева одеяла |
|   | Время достижения заданной температуры термоизделия при комнатной температуре окружающей среды | не более 15 мин |
|   | Время непрерывной работы устройства | не менее 12 ч |
|   | Соединение термоодеяла с блоком управления | разъемное |
| **3.** | **Комплектация** |   |
|   | термоодеяло | 1 шт. |
|   | блок управления | 1 шт. |
|   | индивидуальная транспортная сумка | 1 шт. |
|   | Вес комплекта | не более 6,0 кг |
| **4.** | **Документы и сервис** |   |
|   | Декларация соответствия | наличие |
|   | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | наличие |
|   | Паспорт завода-изготовителя | наличие |
|   | Гарантия на оборудование | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
|   | Сервисная служба  | в г. Коломна Московской обл. |