|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Объект закупки (Техническое задание)**  |  |
| **№** **п.п.** | **Параметр** | **Значения, свойства** |
| **1.** | **Назначение** |  |
|  | Термоодеяло предназначено для обогрева пациента при перевозке в автомобиле скорой медицинской помощи. Автоматический контроль температуры одеяла. Профилактика и лечение гипотермии. |
| **2.** | **Технические характеристики** |  |
| ***2.1.*** | ***Термоодеяло*** | … штук |
|  | Размер полотна (в развернутом виде) | *Не менее* 180 х 140 см |
|  | Внешняя оболочка термоодеяла | Влагозащитная |
|  | Возможность доступа к рукам пациента во время транспортировки не раскрывая одеяло полностью. | Наличие |
|  | Максимальное рабочее напряжение в изделии | 15 В |
|  | Максимальная потребляемая мощность | 80 Вт |
| ***2.2.*** | ***Блок управления*** |  |
|  | Материал корпуса блока электронного управления | Ударопрочный, пластиковый |
|  | Габаритные размеры блока управления | Не менее 141 х 72 х 32 мм |
|  | Параметры внешнего питания | Бортовая сеть автомобиля 12 В |
|  | Дискретность регулировки температуры | 1 ºС |
|  | Поддержание заданной температуры | Автоматическое |
|  | Программное ограничение задаваемой температуры  | 39 ºС |
|  | Сервоконтроль температуры | Посредством микропроцессора |
|  | *Режимы установки и отображения температуры* |  |
|  | Диапазон управления температурой | от 20 до 39 ºС |
|  | Панель управления  | Цифровое отображение заданной и реальной температуры одеяла  |
|  | Сигнализация о перегреве, неисправностях, и нештатных ситуациях | Имеется |
|  | Сигнализация при отключении внешнего питания. | Имеется |
|  | Время достижения заданной температуры термоизделия при комнатной температуре окружающей среды | Не более 15 мин |
|  | Время непрерывной работы устройства | Не менее 72 ч |
| **3.** | **Комплектация** |  |
|  | термоодеяло | 1 шт. |
|  | блок управления  | 1 шт. |
|  | транспортная сумка  | 1 шт. |
|  | Вес комплекта  | Не более 3 кг |
| **4.** | **Документы и сервис** |  |
|  | Декларация соответствия | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | Наличие |
|  | Документы к оборудованию на русском языке | Наличие |
|  | Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |